米易县医疗集团县中医医院院区病床预算及参数

数量：15张                          预算价：36600.00元

配置：ABS床头、铝合金折叠护栏、杂物架、5寸面包静音脚轮，配可调式不锈钢升降输液架、餐桌板、床垫。

（一） 规格：不小于2160×950(包括护栏)×500(不包括床头高度)
    （二） 升降功能：
    1.背部升降：升降角度0～75º，±2º；
    2.腿部升降：升降角度0～45º，±2º。
    （三）床面板
    1.▲床面板采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接15×30×1.0MM矩管加强筋，增加承载力（提供床面板滚圆工艺样件）。
    2.病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无噪音。
    3.床板链接采用钢质铰链，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。
    （四）床身主要部件：
    1.床框采用30mm×60mm×1.2mm优质碳钢矩管；
    2.床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处；

3.床框四角带输液架插座，方便操作使用。

（五）护栏

1.铝合金折叠护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，五支立管采用直径≥19mm铝合金型材管；
    2.高强度铸铝锁紧机构；
    3.护栏活动关节连接均采用钢件连接，外罩塑料件装饰；
    4.高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠，加厚D形铝合金护手，表面硬化处理；
  5.护栏升起后护栏上缘距离床面有效护栏高度≥30CM,有效防治老年患者发生坠床风险。
    （六）床头床尾板
    1.高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁；
    2.采用挂式结构，非中空设计，强度高，稳定性强，拆卸方便，床头推手位受力强度≥450N；

3.床尾板带一次成型ABS病历卡座。

（七）床架加工

1.▲整体床架采用优质冷轧型材，经机器人自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。（提供自动化涂装生产线、机器人购机发票，提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告，提供省级机构盐雾检测报告）。
    2.喷塑前床体采用悬链式抛丸机表面除锈处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈。
    （八）传动装置
    1.▲摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠；（提供第三方病床检验报告）
    2.摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；
    3.手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

（九）床架

采用30×50×1.2mm优质冷轧型材焊接而成，带插杆式5寸面包静音脚轮（提供脚轮谱尼测试报告），四轮带刹。
    （十）杂物架：

采用10*20矩管焊接于病床床框架内侧。

（十一）输液架：

伸缩式，三钩可折叠，不锈钢材质，带ABS旋转式锁紧装置，操作方便。
    （十二）床上餐桌板：

ABS工程塑料一次注塑成形，伸缩式，长度可调，颜色与床整体色调一致，不用时可以置于床尾板下方的放置架上。
    （十三）引流钩：

病床两侧均配置引流钩，便于护理操作。

（十四）床垫：

床垫尺寸和分段与床相配，外套采用墨绿色牛津布，有透气孔，床垫套全脱设计，方便拆洗；内层采用新型的环保型非织造立体材料3D直立棉。材料具有如海绵状的三维立体构造的直立纤维网结构或蜂窝状纤维网结构等，不同于传统非织造材料的平行纤维网结构。
    （十五）▲床面

动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。（提供第三方病床检验报告）