
参数及预算
设备名称：经穴治疗仪

设备数量：5台
预算单价：￥500.00元
预算金额：￥2500.00元

技术参数：
1、电源电压：交流供电：AC220V±22V, 50Hz±1Hz ;  

2、输入功率：≤ 8VA ;

3、输出波形：双向非对称脉冲波；

4、输出模式：连续、疏密、断续；

5、带载说明：使用针夹输出时技术参数带载时使用负载为250Ω±10%电阻，使用粘胶电极片输出时技术参数带载时使用负载为 500Ω±10%电阻,负载阻抗对技术参数的影响在技术参数规定的误差范围内。当负载阻抗值超出规定的范围时，测试时性能参数不能达不到预期值.

6、工作频率范围：

连续波可调频率范围0.2—100Hz ( ±30% )

疏、密波交替次数可调范围每分钟10次~26次(±30% )

断、续波交替次数可调范围每分钟10次~26次(±30%)

7、输出脉冲宽度： 0.5ms ( ±30%)

8、输出脉冲峰值电压可调范围：

1路带载输出脉冲峰值最大值：粘胶电极片44V ( ±30% ),毫针电极夹8V ( ±30% )

每路带载输出脉冲峰值最大值：粘胶电极片42V ( ±30%),毫针电极夹8V ( ±30% )

9、输出参数限制：(输出电位器调节到最大输出状态)

a)空载输岀电压峰值：＜500V;

b)带载时输出端子输出电流：

	频率

	电流极限(r.m.s)

	≤400Hz

	毫针电极夹输出＜10mA

	
	粘胶电极片输出＜ 50mA


10、输出幅度：输出幅度连续均匀可调,最小输出幅度不大于最大输出幅度的2% ;

11、显示部分通过发光二极管的闪烁状态，指示治疗仪在不同波形档位工作时的频率髙低。


