参数及预算

设备名称：电动吸引器

预算单价：￥2000.00元

设备数量：2台

预算金额：￥4000.00元

一、性能特点：

★1、采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养；

2、大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液；

★3、设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内；

4、采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体；

5、配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染；

6、手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用；

7、整机工作平稳，噪声低，使用寿命长。

二、主要技术参数

★1、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)；

★2、负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)；

★3、抽气速率：≥40L/min；

4、贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)；

5、噪声:≤60dB(A)；

6、电源：AC220V 50Hz；

7、输入功率：250VA；

8、外包装尺寸：约46.5cm×42.5cm×92cm。

配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 一次性吸引管 | 1套 |
| 3 | 吸引软导管（2m） | 1根 |
| 4 | 空气过滤器 | 2只 |
| 5 | 熔丝管 | 3只 |
| 6 | 电源线、保修卡、说明书、合格证等 | 1套 |