米易县中医医院

医用空气消毒机采购项目技术参数及预算清单

设备名称：医用空气消毒机

设备数量：2台

预算总金额：￥16400.00元

技术参数：

一、主要功能：

1、*微电脑程序控制，中文液晶显示屏；

2、*UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

3、*UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

4、*整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、主管失效备管自动支援及加强功能；

6、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

7、程控、遥控、手控多控消毒运行；

8、*风速高、中、低可选；

9、*双通道循环出风；

10、带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒；

11、*内置静态除臭因子，解决终末消毒；

12、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

13、*外设防滑扶手，推拉移动自如。

二、主要技术参数：

1、适用体积：≥130m3

2、外形：移动式

3、外观尺寸：约55cm×43cm×93cm

4、*循环消毒风量：≥1300m3/h

5、*紫外线照射强度（垂直距离灯管15cm处）：≥11.6×103μW/cm2

6、消毒功率：≤600W

7、紫外线管寿命：≥5000h

8、*紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

9、消毒时空气臭氧浓度（动态）：≤0.1mg/m3

10、*消毒时空气臭氧浓度（静态）：≥41mg/m3

11、负离子发生量：≥6×106个/cm3

12、额定电压：AC 220V±22V

13、额定频率：50Hz±1Hz

14、噪音：≤55dB（A）

15、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

16、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

17、安全防护类型：I类

三、其它：

1、提供消毒产品卫生安全评价报告

2、提供保修期12个月