腹腔内窥镜参数

▲1：30°视向角30°，工作长度≤300mm，色标红色，直径10mm

2：设计光学工作距离d0 40mm 10mm

▲3.设计工作视场形状 圆形 ,腹腔内窥镜采用蓝宝石镜片，防止刮花。镜体采用一体化铸造成型，镜面原则采用抗磨损硬度达H9的蓝宝石镜面，在反复高温高压下消毒后依旧保持品质如一。

4.视场角／(°) 70°

5.视向角／(°) 30°

6.视场中心角分辨力 4.82C/(°)       -10%，上限不计

7.有效景深范围 3mm~100mm

8.在A标准照明体下的显色指数Ra ≥90

9.在D65标准照明体下的显色指数Ra ≥90

10.照明镜体光效ILeR ≥0.701

11.综合镜体光效SLeR ≥0.598

12.综合边缘光效SLe-Z ≥0.181

13.有效光度率DM 1200cd/m2/lm

▲14.30°腹腔镜内窥镜高强度合金，工作长度300mm能够接多种品牌光纤， 可配Storz/Wolt/ACMI

- 腹腔内窥镜是超高清内窥镜，具有高清晰度、高景深、高解析度

- 腹腔内窥镜可以耐受高温高压消毒，熏蒸、浸泡消毒，普通国产的腹腔镜高温高压消毒后极易进水胶体裂开。

▲17.腹腔内窥镜需提供3类医疗器械注册证

备注：腹腔内窥镜参数中的“▲”条款为本项目的实质性要求，报价申请人应全部满足，否则作无效处理。